|  |  | ИНСТРУКЦИЯ Пуско-наладка «Установки для обеззараживания медицинских отходов СМО-75 ПЗ» КИУС.942711.015 1. Хранение «Установки для обеззараживания медицинских отходов СМО-75 ПЗ» (далее Установка) и последовательность работ в предмонтажный период вести в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации КИУС.942711.015 РЭ. 2. Изучите руководство по эксплуатации КИУС.942711.015 РЭ на Установку и ознакомьтесь с требованиями безопасности при работе с Установкой. 3. Проведите разборку упаковки Установки. Порядок разборки упаковки Установки: а) снимите металлическую ленту с торцов упаковки; б) снимите доски с каркаса упаковки; в) снимите щит с упаковочной коробки; г) снимите упаковочную коробку и чехол с Установки; д) выкрутите винты, которыми крепится Установка к нижнему щиту. 4. Снимите Установку со щита. 5. Осмотрите и определите состояние Установки после транспортирования и хранения. 6. Откройте крышку Установки, достаньте из камеры Установки и распакуйте ЗИП и эксплуатационную документацию. Проверьте комплектность. В случае необходимости составьте акты технического состояния и комплектности после транспортирования и хранения. 7. Если монтаж Установки предусматривается не сразу после его получения потребителем, а через определенное время, то во избежание выхода из строя электрических приборов, электроконтактных устройств, элементов автоматики, а также отдельных узлов от вредного воздействия атмосферных условий, хранение Установки должно осуществляться согласно требованиям НТД – в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до +50°С. 8. Учитывая, что Установка относится к сложной категории изделий, подготовку изделий к монтажу, монтаж, обучение обслуживающего персонала, подготовку к работе и дальнейшее техническое обслуживание производить силами специалистов организации, имеющей на это право. 9. К работе с установкой допускаются лица, изучившие техническую документацию на изделие, прошедшие инструктаж по безопасной работе и получившие право на работу в соответствии с правилами ТР ТС 032/2013 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». 10. Установка должна устанавливаться в светлом, сухом помещении имеющим половой сток. Помещение должно соответствовать следующим требованиям: - освещение, отопление и кондиционирование - согласно действующих санитарных норм и правил (СНиП); - площадь помещения - не менее 12 м²; - высота потолка - не менее 2,4 м. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.015 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Выбранное помещение должно быть оснащено: а) водопроводом и дистиллированной водой. Минимальное давление в водопроводной сети должно быть не менее 0,05МПа; б) выход водопровода должен иметь наружную резьбу ¾”; в) канализацией (трубы отводящие воду и пар должны быть не менее одного дюйма и не иметь подпора жидкости (соединение «вилкой» запрещается); г) электрической сетью переменного трехфазного тока частотой 50Гц, напряжением 380В; д) уровень трубопроводов должен быть выше приемного патрубка канализации. Монтаж и установку Установки производить так, чтобы дно камеры находилось в горизонтальной плоскости. Установка должна стоять жестко, без качки, установить по уровню. 11. Очистите Установку от консервационной смазки (при наличии), протрите насухо. 12. Установите Установку в выбранном помещении. 13. Распакуйте пакет со шлангами и установите их согласно маркировке на изделии. Соедините штуцер отвода воды и конденсата поз. 19 с канализацией посредством гибкого шланга. Линия слива конденсата и воды должна иметь уклон 5-10° в направлении канализации. Соедините штуцер подачи воды поз. 20 с водопроводом с помощью наливного шланга. Выход водопровода должен иметь наружную резьбу ¾” (Приложение 1). 14. Установите вводный аппарат на допустимый ток нагрузки не менее 25А (автоматический выключатель АП-50Б-3МТ-25А или подобный) и подключите к нему соединительный кабель. Рекомендуется использовать кабель сечением 4х2,5 мм². 15. Заземлите корпус Установки медным гибким проводом, сечением не менее 2,5 мм². Снимите с задней стенки защитную крышку и подключите соединительный кабель к клеммной колодке ХТ1 Установки согласно приложения 2. Затем установите крышку на место. 16. Залейте в парогенератор (Приложение 1) дистиллированную воду соблюдая требование пункта 1.4.6 РЭ. 17. После заливки воды закройте вентиль 18 (Приложение 1). 18. Покройте тальком контактную часть резиновой прокладки крышки. 19. Корзины вставьте в рабочую камеру Установки одну на другую. 20. Закройте крышку Установки. И проведите один цикл работы Установки при не загруженной камере. 21. Перед подключением Установки к питающей сети необходимо проверить, что напряжение сети питания соответствует 380В, 50Гц. 22. Включите вводный автомат, при этом включится подсветка дисплея и при отсутствии воды в парогенераторе высветится сообщение «ДОБАВТЕ ВОДЫ В ПАРОГЕНЕРАТОР». Для подачи воды в парогенератор выполните п.1.4.6 РЭ. 23. Пользуясь руководством по эксплуатации (п.п.2.3.5 КИУС.942711.015 РЭ) запустите цикл обеззараживания. Во время первого проверочного цикла необходимо проконтролировать работоспособность Установки, т.е. соответствие показаний дисплея и мановакуумметра паспортным данным. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.015 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 24. По завершении цикла обеззараживания, о чем свидетельствует сообщение на дисплее «ЦИКЛ ЗАВЕРШЕН», убедитесь, что стрелка мановакуумметра установилась на нуле. Затем ослабьте прижим крышки рабочей камеры, вращая его против часовой стрелки до упора. 25. Загрузите камеру Установки, пользуясь рекомендациями руководства по эксплуатации п. 2.3.3. 26. Повторите п.п. 20÷24 для Установки с загруженной камерой. 27. По результатам пуско-наладочных работ составляют заключение о соответствии Установки установленным требованиям. 28. В сопроводительных документах на Установку делают отметку о проведении пуско-наладочных работ и их результате. 29. При соответствии Установки установленным требованиям оформляется ввод изделия в эксплуатацию актом произвольной формы. Акт должен быть подписан представителем администрации, лицом ответственным за эксплуатацию, а также представителем организации, проводившим пуско-наладочные работы. 30. При выявлении в процессе пуско-наладочных работ несоответствия Установки установленным требованиям, изделие возвращают поставщику с предъявлением рекламации. 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Требования по безопасности по ГОСТ 12.2.091 и ГОСТ Р МЭК 61010-2-041. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.015 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 1 Рисунок 1 – Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-75 ПЗ 1 - конденсатор; 2 - стерилизационная камера; 3 – крышка; 4 – крышка парогенератора; 5 – силовой блок; 6 – дверца; 7 – коробка; 8 – клеммная колодка; 9 – кабельный ввод; 10 – панель управления; 11 – манометр; 12 – мановакуумметр; 13 – индикатор перегрева; 14 - фильтр сетчатый; 15 – предохранительный клапан; 16 - фильтр бактериальный очистки воздуха; 17, 18 – вентили; 19 - штуцер нижний отвода воды; 20 – штуцер верхний подвода воды; 21 – воронка; 22 - вентиль |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.015 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 2 Схема электрическая принципиальная установки для обеззараживания медицинских отходов СМО-75 ПЗ . |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.015 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.015 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.015 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |